СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА AJ11

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Дата выпуска: 10.07.2016

Содержание

- Техника безопасности

- Меры предосторожности

- Технические характеристики

- Конструкция продукта

  - О стоматологической установке AJ10/A11

  - Введение

- Эксплуатация

  - Стоматологическое кресло

    - Питание

    - Конфигурация предохранителя блока подключения

    - Педали

    - Спинка стомалотогического кресла

    - Подголовник стоматологического кресла

  - Модуль врача

    - Ручка модуля врача с пневмотормозом

    - Панель управления

    - Педаль

  - Гидроблок

  - Модуль ассистента

  - Плевательница

- Панель управления и программирование

  - Панель управления

    - Индикация состояния системы

    - Управление стоматологическим креслом

    - Инструкция по управлению креслом

    - Функция нагрева воды

  - Программирование

    - Программирование функций плевательницы

- Регулировка

  - Модуль врача

    - Регулировка наконечников

    - Регулировка мультифункционального пистолета

  - Плевательница

    - Программирование плевательницы

- Очистка и уход

  - Очистка и уход за наконечниками

  - Очистка отсасывателей

  - Очистка коллектора для сбора масла

  - Очистка фильтров для твердых частиц

  - Уход за плевательницей

  - Очистка сливных шлангов

  - Уход за стоматллогическим светильником

  - Очистка поверхности стоматологической установки

Приложение 1: Схема AJ10/11

Приложение 2: Схема электрическая AJ10/11 Приложение 3: Схема электрическая AJ10/11

Декларация соответствия ЭMC для кресла пациента:

- Техника безопасности

Перед первым запуском и работой с установкой внимательно изучите данное руководство по эксплуатации.

  - Входное напряжение: переменный ток 220В, 50/60Гц

  - Убедитесь в наличии заземления в розетке для подключения стоматологической установки.

  - Данная стоматологическая установка не содержит компонентов, которые могут быть разобраны, либо изменены пользователем. При возникновении проблемы не пытайтесь решить еѐ самостоятельно.

  - Подключение всех электрических компонентов должно выполняться только квалифицированным персоналом.

  - Допускается использование только рекомендованных производителем предохранителей и дополнительного оборудования.

  - После использования стоматологической установки кресло пациента должно быть возвращено в исходное положение. Вода, воздух и электропитание должны быть отключены.

  - Не используйте стоматологическую установку в условиях высокой температуры, повышенной влажности, повышенной вибрации, легкой воспламеняемости, разбалансировке или в пыльной среде.

  - Длительность непрерывного поднятия/опускания спинки кресла или кресла пациента не должна превышать 1 минуту (20%).

  - Допускается использование только оригинальных запасных частей.

  - Во время работы стоматологическая установка не должна контактировать с какими-либо предметами в диапазоне движения.

  - Не касайтесь лампы и поверхности отражателя светильника во время его работы.

  - Установка не может использоваться в условиях повышенного электромагнитного излучения.

  - Установка не может быть использована не по назначению.

  - При подключении стоматологической установки к внешнему водопроводу убедитесь в том, что качество воды отвечает местным стандартам качества. Жесткость воды не должна превышать 450 мг/л.

  - Воздушному компрессору, используемому с установкой, не требуется вода, масло и приемник санитарно-гигиенических отходов.

  - Трубки для подачи стерильной воды необходимо дезинфицировать обычным

дезинфецирующим раствором один раз в день. В бутылках для подачи воды использовать только дистиллированную воду.

  - Во время работы стоматологического кресла, убедитесь, что ничего не препятствует его движению.

  - Своевременно удаляйте воду из воздушного фильтра (примечание: проводите дренаж воздушного фильтра по окончании работы с установкой).

  - Своевременно проводите очистку иди замену водяного фильтра (примечание: очистите или замените водяной фильтр).

  - Проводите очистку емкости для сбора масла слюноотсоса не реже раза в месяц.

  - Во время регулировки положения стоматологического кресла удерживайте кнопку управления до тех пор, пока не достигнете нужного положения.

  - Перед использованием стоматологического кресла отрегулируйте подголовник при необходимости. После регулировки убедитесь, что подголовник закреплен в нужном положении.

  - Отключите питание перед заменой электрических частей установки.

  - Отключите питание перед ремонтом и очисткой оборудования.

  - Перед установкой дополнительного оборудования (таких, как скейлер или

полимеризационная лампа) убедитесь, что оно соответствует стандартам безопасности и качества.

  - Требуемые условия хранения/транспортировки: а. температура окружающей среды: -40 ~ +70°C;

б. относительная влажность: 20% ~ 90%, включая конденсацию; в. атмосферное давление: 500 ~ 1060 кПа.

  - Будьте осторожны при транспортировке во время дождя и при сильных механических колебаниях или вибрациях.

  - Упакованное оборудование должно храниться в условиях относительной влажности не выше 80% в хорошо вентилируемом помещении.

  - Отработанная вода и отходы должны быть утилизированы согласно местным стандартам.

  - Техническое обслуживание должно проводиться техническим специалистом- профессионалом. Любое повреждение, вызванное действиями непрофессионала, может нанести непоправимый ущерб оборудованию и не входит в перечень гарантийных случаев.

- Меры предосторожности

  - Перед использованием установки внимательно прочтите инструкцию.

  - Будьте внимательны и соблюдайте технику безопасности во время работы с установкой. Следуйте рекомендациям, указанным в инструкции.

  - Шнур питания должен соответствовать стандарту, указанному в инструкции. Перед работой убедитесь в наличии заземления в розетке для подключения стоматологической установки.

  - Не включайте нагрев воды в гидроблоке без подачи в него воды.

  - Общий вес предметов, размещенных на инструментальном столике модуля врача, не должен превышать 2,5 кг.

  - Уровень давления в стоматологической установке задается производителем перед отправкой с завода и не может быть изменен неквалифицированным персоналом.

  - Диапазон движения стоматологического кресла установки задается производителем перед отправкой с завода и не может быть изменен неквалифицированным персоналом.

  - По окончании работы, отключите питание, а также подачу воды и воздуха к установке.

  - Подача воды в наконечник осуществляется с педали, в этом случае переключатель необходимо перевести в режим подачи воды (только для 4-канального наконечника).

  - Во избежание попадания амальгамы в водосток необходимо использовать амальгамный сепаратор.

  - Перед отключением питания, убедитесь, что подача воды и воздуха в установку отключены.

  - Для дезинфекции мультифункциональный пистолет и насадка помещаются в специальный пакет, а затем обрабатываются в автоклаве при температура 134 ℃, давлении 205.8 КПа. Цикл автоклавирования не менее 3 мин.

  - Внимательно прочтите инструкцию по применению перед очисткой и дезинфекцией высокоскоростных и низкоскоростных наконечников.

  - Для очистки кожаной поверхности кресла и защиты установки от коррозии используйте нейтральный очиститель. Части из полиуретана, АБС-пластика, а также металлические сварочные части чистить мягкой тканью с мыльным раствором. Допускается использование воскосодержащих чистящих средств.

  - Будьте осторожны с лампочкой на конце наконечника с фиброоптикой. Убедитесь, что головка наконечника не контактирует с лечебными материалами: соблюдайте дистанцию, либо используйте прозрачный защитный материал первые 5 секунд лечения.

  - Любые следы лечебных материалов на инструменте должны быть немедлено удалены. При попадании на инструмент лечебного материала, снимите наконечник и очистите его

смоченной спиртом тканью.

  - Не направляйте светодиодный луч наконечника с фиброоптикой в глаза пациента! Яркий свет может нанести непоправимый вред зрению пациентов, больных катарактой, а также привести к временной слепоте.

  - Максимальный вес, выдерживаемый стоматологическим креслом, – 135 кг. При перегрузке кресло может работать некорректно.

  - При наличии вспомогательных устройств в установке, отключите питание

стоматологического кресла перед началом их использования, чтобы исключить возможность непроизвольного нажатия на кнопку и нанесения ущерба пациенту.

  - Извлечение бора может быть произведено только после полной остановки

высокоскоростного/низкоскоростного наконечника. В противном случае, бор может стать причиной неисправности наконечника, а также нанести травмы или увечья врачу или пациенту.

  - Используйте только высококачествнные боры и ключи соответствующих размеров.

  - Ежедневно проверяйте состояние бора в наконечнике. Чтобы избежать нанесения травм, перед началом работы убедитесь, что бор твердо закреплен и не представляет угрозу для здоровья пациента.

  - После замены бора в высокоскоростном наконечнике, потяните за конец бора, чтобы убедиться, что он правильно установлен.

  - Диаметр бора должен составлять от 1.59 до 1.60 мм (стандарт ISO1797 Ⅲ); длина не должна превышать 25 мм (стандарт ISO6360-1).

  - Высокоскоростной наконечник может быть использован только при наличие в нем бора или его иммитации.

  - Не нажимайте на кнопку отсоединения бора во время работы наконечника. Трение между кнопкой и лопастью пневмомотора может вызывать перегрев и выгорание.

  - Ротовая полость пациента должна быть защищена таким образом (с помощью зеркала или любых других приспособлений), чтобы во время работы наконечника кнопка отсоединения бора ни в коем случае не была задета.

  - Не касайтесь стоматлогического светильника до полного остужения лампы. При замене лампы надевайте защитные перчатки, чтобы избежать ожога.

  - Не касайтесь платы панели управления и других электронных компонентов руками или металлическими предметами.

  - Рекомендуется проводить своевременную замену более не пригодных к использованию частей оборудования.

  - Оборудование нельзя использовать совместно с анестетической смесью, кислородом или оксидом азота.

- Технические характеристики

| Потребляемая мощность | Переменый ток: 220-230В, 50/60Гц, 350ВА |
| --- | --- |
| Освещенность рабочего поля стоматологического светильника | 8000-15000 лк |
| Яркость негатоскопа | ≥2000кд/м2 |
| Грузоподъемность кресла пациента | 1323Н (135кг) |
| Грузоподъемность модуля врача | 2.5кг |
| Высокоскоростной воздушный турбинный наконечник | Холостого хода 35x1000 об/мин (воздушное давление 0.22МПа) |
| Низкоскоростной воздушный мотор | Холостого хода 18x1000 об/мин (воздушное давление 0.3МПа) |
| Наивысшее положение кресла пациента (от земли) | 866 мм |
| Наиболее низкое положение кресла пациента (от земли) | 350 мм |
| Диапазон движения спинки | 8°- 65° |
| Диапазон хода подголовника | 0-150 мм |
| Давление воздуха | 0.55-0.80 МПа |
| Давление воды | 0.2-0.4 МПа |
| Предохранитель основной линии | 250В 6А |
| Шнур питания | 227 IEC(RVV) 3x0.75мм |

- Конструкция продукта

Благодарим Вас за выбор стоматологической установки AJ. Данное руководство содержит основные инструкции по эксплуатации, программированию панели управления, регулировке и техническому обслуживанию AJ11, включая:

  - Стоматологическое кресло пациента

  - Модуль ассистента

  - Гидроблок с плевательницей

  - Стоматологический светильник

  - Модуль врача

  - О стоматологической установке AJ11

Стоматологическая установка AJ11 включает в себя:

    - Стул врача

    - Модуль врача с верхней или нижней подачей

    - Гидроблок с поворотной керамической плевательницей и стоматологическим светильником.

(Примечание: стандартная конфигурация не включает в себя наконечники. Информация по наконечникам является справочной и указывается исключительно в качестве рекомендации).

Рис.1. Модуль врача AJ11 включает в себя:

Для обзора характеристик комплектующих и дополнений, указанных в руководстве, см. Рис. 2-5

  - Описание продукта

Рис.2. Стоматологическая установка AJ11

Таблица 2. Конфигурация стоматологической установки AJ11

| Пункт | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Стоматологический светильник |
| 2 | Керамическая плевательница |
| 3 | Модуль ассистента |
| 4 | Кресло пациента |
| 5 | Педаль управления |
| 6 | Гидроблок |
| 7 | Модуль врача AJ11 |
| 8 | Напольный блок подключения |

Рис. 3. Модуль врача (верхняя подача)

Таблица 3

| Пункт | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Пантограф модуля врача |
| 2 | Манометр модуля врача |
| 3 | Ручка модуля врача с кнопкой пневмотормоза |
| 4 | Поворотная штанга модуля врача |
| 5 | Негатоскоп |
| 6 | Панель управления |
| 7 | Емкость для сбора масла |
| 8 | Инструментальный столик |

Рис. 4. Модуль врача (нижняя подача)

Таблица 4

| Пункт | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Инструментальный столик |
| 2 | Негатоскоп |
| 3 | Панель управления |
| 4 | Емкость для сбора масла |
| 5 | Манометр модуля врача |
| 6 | Кнопка пневмотормоза |
| 7 | Кронштейн с инструментальными портами |

Рис. 5. Модуль ассистента.

Таблица 5

| Пункт | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Панель управления |
| 2 | Мощный отсасыватель (Пылесос) |
| 3 | Слабый отсасыватель (Слюноотсос) |
| 4 | Мультифункциональный пистолет |
| 5 | Кронштейн модуля ассистента |

- Эксплуатация

В данном разделе приведены основные инструкции по эксплуатации стоматологической установки AJ11 и еѐ комплектующих, в том числе:

  - Стоматологического кресла

  - Модуля врача

  - Модуля ассистента

  - Гидроблока и керамической плевательницы

Для ознакомления с инструкцией по использованию панели управления См. п. 6.1 «Панель управления».

  - Стоматологическое кресло

    - Питание.

Включения питания на блоке подключения (рис 6-7).

Рис. 6. Напольный блок подключения

А. Переключатель питания

Рис. 7. Напольный блок подключения

B. Переключатель вода/возду/питание

Примечание: чтобы продлить срок службы вашего оборудования, отключите питание, когда установка не используется.

    - Конфигурация предохранителей блока подключения

Рис. 8. Блок предохранителей напольного блока подключения.

Конфигурация предохранителей

F1:F2(220V AC Input)：F 6A (Силовой вход) F1:F2(110V AC Input)：F 10A

F3:22V AC (Yellow)：F 10A (Питание блока управления) F4(0V White)：F10A (Питание платы гидроблока)

F5(0V Black)：F10A (Питание стоматологического светильника)

Примечание: условное обозначение   – заземление.

    - Педаль управления

Джойстик управления креслом расположен на основании стоматологической установки. С помощью него врач может управлять движением кресла и спинки кресла, наклоняя джойстик ногой в необходимую сторону, как это показано на рисунке.

Рис.9. Джойстик управления креслом

Chair Up – Подъем кресла

Chair Down – Опускание кресла Backrest Up – Подъем спинки кресла

Backrest Down – Опускание спинки кресла

    - Спинка стоматологического кресла.

Рис. 10. Диапазон движения спинки

Диапазон движения спинки: 8°~ 65°

    - Подголовник стоматологического кресла.

Рис. 11. Регулировка подголовника.

      - Чтобы отрегулировать высоту и угол наклона подголовника поверните ручку фиксатора против часовой стрелки.

      - Отрегулируйте и зафиксируйте подголовник.

      - Затяните фиксатор, поворачивая его по часовой стрелке.

      - Диапазон движения подголовника: 0-150 мм

5.2 Модуль врача.

Включение наконечников

Наконечник активируется автоматически, когда вы снимите его из держателя или повернете рычаг опоры верхней подачи. Нажмите на педаль управления, чтобы управлять включенным наконечником.

    - Ручка модуля врача с кнопкой пневмотормоза

Данное приспособление позволяет зафиксировать инструментальный столик с размещенными на нем предметами (до 2,5 кг) посредством нажатия кнопки пневмотормоза. При удержании кнопки пневмотормоза пользователь может перемещать модуль врача вверх-вниз в вертикальной

ььплоскости. При отпускании кнопки, положение модуля врача автоматически фиксируется. В обоих случаях возможность движения вправо-влево в горизонтальной плоскости модуля врача одинаково сохраняется.

Рис.12. Модуль врача с верхней подачей

Рис.13. Модуль врача с нижней подачей

A: Пневмотормоз на модуле врача с верхней подачей B: Пневмотормоз на модуле врача с нижней подачей

    - Панель управления.

Панель управления стоматологической установки AJ11 отвечает за функции управления креслом, плевательницей, стоматологическим светильником, а также негатоскопом в одно касание.

См. «Панель управления» п. 6.

    - Педаль управления

      - Чтобы отключить подачу воды переключите флажок в направлении, указанном на Рис. 14.

      - Чтобы включить подачу воды переключите флажок в обратном направлении.

Рис. 14. Педаль и переключатель подачи воды

Wet/Dry Toggle – Флажок вкл/откл подачи воды

Foot Control – Педаль управления

  - Гидроблок.

    - Система Водоснабжения.

Стоматологическая установка оборудована системой подачи чистой воды на модуль врача. Данная система включает в себя быстросъемную емкость для дистиллированной воды объемом 600 мл, подключаемую в нижнюю часть гидроблока, а также переключатель выбора источника воды с

емкости на центральное водоснабжение.

Рис.15. Гидроблок.

А. Флажок переключения источников воды

B. Емкость для дистиллированной воды

Примечание: По умолчанию переключатель выбора источника воды указывает на центральное водоснабжение. При необходимости переключения источника воды, используйте флажок переключения источников воды, как показано на Рис. 15.

  - Модуль ассистента

Модуль ассистента AJ11

Модуль ассистента включает в себя панель управления, систему аспирации (мощный и слабый отсасыватель), а также мультифункциональный пистолет. Фильтр для твердых частиц,

посредством которого осуществляется фильтрация всасываемых веществ, подключен к системе аспирации и находятся в гидроблоке.

Рис. 16. Модуль ассистента AJ11.

Рис. 17. Фильтр мощного и слабого отсасывателя

Примечание: используйте схему при подключении фильтра твердых частиц к центральной системы аспирации.

  - Плевательница

Управление плевательницей происходит посредством команд, указанных на панели управления: (смыв плевательницы) и (подача воды в стакан). Для более детального ознакомления с функциями панели управления См. раздел «Панель управления и программирование».

По умолчанию настройки плевательницы установлены на 3-секундную подачу воды в стакан и 12- секундный смыв плевательницы. Данные настройки могут быть изменены по желанию

пользователя.

- Панель управления и программирование.

  - Панель управления.

Панель управления AJ11

Панель управления AJ11 управляет функциями кресла, плевательницей, нагревом воды, также на ней присутствуют кнопка программирования подачи воды и смыва плевательницы (см. Рис 18-19).

Рис. 18 Панель управления модуля врача с нижней подачей

Рис. 19 Панель управления модуля врача с верхней подачей

Панель управления модуля ассистента

Панель управления модуля ассистента в установке AJ11 управляет функциями кресла, плевательницы и нагревом воды. С еѐ помощью также можно управлять стоматологическим светильником (см. Рис. 21).

Модуль ассистента без панели управления

Рис. 21 Модуля ассистента с панелью управления

    - Индикация состояния системы.

Индикация указывает статус состояния системы (см. рис. 22). Если светодиод горит, система включена, и вы можете выполнять обычные операции.

Рис. 22. Индикатор.

А. Индикатор состояния системы модуля врача с нижней подачей.

- Индикатор состояния системы модуля врача с верхней подачей.

- Индикатор состояния системы модуля ассистента.

    - Управление стоматологическим креслом.

На панели управления стоматологической установки находятся кнопки ручного управления

стоматологическим креслом. Они позволяют перемещать кресло и спинку установки вверх и вниз. Для ознакомления с условными обозначениями панели см. Таблицу 6.

Таблица 6. Кнопки движения.

| Кнопка на панели | Значение |
| --- | --- |
|  | Кнопка подъема спинки кресла |
|  | Кнопка опускания спинки кресла |
|  | Кнопка опускания кресла |
|  | Кнопка подъема кресла |

Кнопки предварительно запрограммированых позиций.

Кнопки предварительно запрограммируемых позиций являются заводскими установками для автоматического перемещения кресла.

Таблица 7. Кнопки движения.

| Кнопка на панели | Значение |
| --- | --- |
|  | Приведение кресла в позицию посадки/высадки |
|  | Приведение кресла в позицию для сплевывания |

    - Инструкция по управлению креслом

- Кнопка подъема спинки кресла

Для подъема спинки кресла нажмите и удерживайте кнопку. При достижении нужного положения отпустите кнопку, чтобы спинка зафиксировалась.

Примечание: При несвоевременном отпускании кнопки спинка кресла автоматически зафиксируется по достижении предела диапазона движения.

- Кнопка опускания спинки кресла

Для опускания спинки кресла нажмите и удерживайте кнопку. При1 достижении нужного положения отпустите кнопку, чтобы спинка ЗАФИКСИРОВАЛАСЬ.

Примечание: При несвоевременном отпускании кнопки спинка кресла автоматически зафиксируется по достижении предела диапазона движения.

- Кнопка опускания кресла

Для подъема кресла нажмите и удерживайте кнопку. При достижении нужного положения отпустите кнопку, чтобы кресло зафиксировалось.

Примечание: При несвоевременном отпускании кнопки спинка кресла автоматически зафиксируется по достижении предела диапазона движения.

- Кнопка подъема кресла

Для опускания кресла нажмите и удерживайте кнопку. При достижении нужного положения отпустите кнопку, чтобы кресло зафиксировалось.

Примечание: При несвоевременном отпускании кнопки спинка кресла автоматически зафиксируется по достижении предела диапазона движения.

- Перевод кресла в нулевое положение

Для перевода кресла в нулевое положение (самая низкая позиция кресла; самая высокая позиция спинки) и выключения стоматологического светильника единовременно нажмите кнопку .

При повторном нажатии кнопки кресло будет переведено в прежнее положение, а

стоматологический светильник будет заново включен. При непредусмотренной остановке в промежуточном положении, не нажимайте кнопку заново.

- Перевод кресла в положение полоскания

Для перевода кресла в положение для полоскания (позиция кресла сохраняется; спинка переводится в самую высокую позицию) и выключения стоматологического светильника

единовременно нажмите кнопку. При повторном нажатии кнопки кресло будет переведено в прежнее положение, а стоматологический светильник будет заново включен. При

непредусмотренной остановке в промежуточном положении, не нажимайте кнопку заново.

    - Функция нагрева воды

Данная функция позволяет автоматически поддерживать высокую температуру воды с помощью водонагревателя. Если Вам необходима горячая вода, нажмите на кнопку . При этом должен загореться индикатор, который показывает, что водонагреватель начал работу. (Мигание

индикатора означает, что вода нагревается, а постоянное свечение – что вода нагрелась до необходимой температуры).

Рис. 23. Индикатор нагрева воды

А. Индикатор нагрева воды модуля врача с нижней подачей.

- Индикатор нагрева воды модуля врача с верхней подачей.

- Индикатор нагрева воды модуля ассистента.

  - Программирование.

После нажатии кнопки SET и активации индикатора включения настроек система входит в состояние программирования.

Рис. 24. Индикатор

А. Индикатор включения настроек модуля врача с нижней подачей.

B. Индикатор нагрева воды модуля врача с верхней подачей.

    - Программирование функций плевательницы. A: Подача воды в стакан:

      - Нажмите и удерживайте кнопку “Set”, пока не загорится индикатор на панели управления.

      - Нажмите и удерживайте кнопку подачи воды до необходимого количества, затем отпустите кнопку.

      - Нажмите на кнопку “Set” еще раз, индикатор погаснет- это означает, что настройка завершена.

Примечание: система запоминает только последние настройки программирования.

B: Смыв плевательницы:

      - Нажмите кнопку “Set” и удерживайте около 5 секунд, пока на панели управления не загорится индикатор.

      - Нажмите на кнопку смыва плевательницы:

      - Нажмите кнопку один раз, и вы услышите короткий звуковой сигнал 1 раз. Первое значение - 30 минут.

Нажмите кнопку второй раз, и вы услышите короткий звуковой сигнал 2 раза. Второе значение – 60 минут.

Нажмите кнопку третий раз, и вы услышите короткий звуковой сигнал 3 раза. Третье значение – не ограничено.

Нажмите кнопку четвертый раз, и вы услышите короткий звуковой сигнал 4 раза.

Четвертое значение – 15 секунд.

Затем снова нажмите на кнопку “Set”, чтобы завершить настройку. Индикатор выключится.

Примечание: система запоминает только последние настройки программирования.

После настройки нажмите кнопку смыва плевательницы один раз, чаша будет омываться автоматически в соответствии с настройкой.

- Регулировка.

  - Модуль врача.

    - Регулировка наконечников.

Стоматологическая установка AJ11поддерживает регулировку воздуха и воды для работы стоматологических наконечников, мультифункционального пистолета и вспомогательных устройств. Вы можете отрегулировать расход воды и количество подаваемого воздуха на инструменты.

Рис. 25. Модуль врача с верхней подачей инструментов.

А. Магистральный регулятор подачи воздуха

- Регулятор подачи воды

- Регулятор подаваемого воздуха на инструменты.

Рис. 26. Модуль врача с нижней подачей инструментов.

А. Магистральный регулятор подачи воздуха

- Регулятор подачи воды

- Регулятор подаваемого воздуха на инструменты.

Система регуляции подачи воды

Система включает в себя контроль расхода воды для каждого наконечника с помощью регулятора для выполнения корректировок:

  - Извлеките наконечник из держателя.

  - Найдите регулятор расхода воды.

  - Включите подачу воды (переключите тумблер на правой стороне педали).

  - При нажатии на педаль наконечник активируется.

  - Регулируйте расход воды, повернув регулятор по часовой стрелке для уменьшения расхода и против часовой стрелки для увеличения.

Примечание: Регуляторы расхода воздуха или воды не пердназначены для полного отключения их подачи.

Система регуляции подачи воздуха

Система включает в себя контроль расхода воздуха для каждого наконечника с помощью регулятора для выполнения корректировок:

- Извлеките наконечник из держателя.

- Найдите регулятор расхода воздуха.

- Нажмите на педаль, чтобы активировать наконечник.

- Регулируйте расход воздуха, повернув регулятор по часовой стрелке для уменьшения расхода и против часовой стрелки для увеличения.

ПРИМЕЧАНИЕ: регуляторы не предназначены для полного отключения потока.

Регулировка наконечников

Рис. 27. Регулировка наконечников.

Примечание: Регулировка давления воздуха для наконечника должна производиться на основании технической документации и спецификации вашего наконечника.

    - Регулировка мультифункционального пистолета.

Рис.28. Регулировка мультифункционального пистолета.

  - Плевательница.

7.2.1 Программирование функций плевательницы.

Корректировка смыва плевательницы и наполнения стакана производится внутри гидроблока. Выполните следующие шаги для регулировки:

- Снимите боковую крышку с гидроблока, потянув за нижние края обложки.

- Найдите запорный клапан на шланге подачи воды в плевательницу. Для регулировки потока затяните или ослабьте запорный клапан.

Примечание: Затяните или ослабьте запорный клапан для регулировки потока.

- Очистка и уход.

  - Очистка и уход за наконечниками.

Промывайте каждый шлаг по-отдельности, либо все вместе.

Для промывания насосно-компрессорных труб используйте дезинфецирующий раствор. После каждого пациента:

    - Отсоедините наконечники до промывки насосно-компрессорных труб.

    - Залейте дезинфецирующий раствор в емкость для воды и с помощью педали управления прогоните его через шланги.

    - Отведите шланги от себя и держите их над раковиной или чашей плевательницы так, чтобы поток воды был направлен в сторону от Вас. (см. Рис. 29).

Рис. 29. Очистка и уход за наконечниками.

ОСТОРОЖНО!	Очищайте все трубки воздушных и водяных линии в течении 20-30 секунд между каждым пациентом. Это снижает риск потенциальных биологических заражений.

  - Очистка системы аспирации.

Для очистки системы аспирации прогоняйте по 0,5 л. воды через устройства во время рабочего времени после каждого пациента, также 1 литр воды по окончанию рабочего дня.

  - Очистка коллектора для сбора масла

Рис. 30. Коллектор

Коллектор и пылью необходимо очищать и дезинфицировать по мере его загрязнения отработанным маслом. Для удобства его отчистки рекомендуется разместить в нем смоченную в перекиси

водорода марлю размером 5 см x 5 см, которую необходимо менять по мере ее загрязнения.

Проводить чистку следует по следующему алгоритму:

    - Откройте крышку коллектора для сбора масла, повернув еѐ против часовой стрелки, и вытащите старый отрезок марли.

    - Положите новый отрезок марли на месте старого.

    - Плотно закрутите крышку по часовой стрелке.

  - Очистка фильтров для твердых частиц.

Фильтр твердых частиц способствует удержанию твердых частиц от попадания в канализацию. Чтобы обеспечить надлежащее всасывание и поддержания надлежащего уровня фильтрации необходимо снимать и чистить фильтры твердых частиц, по крайней мере, два раза в неделю.

- Выключите системы аспирации

- Снимите фильтр

- Очистите фильтр твердых частиц

- Замените фильтр или коллектор.

ВНИМАНИЕ! Во избежание засорения плевательницы не смывайте отходы фильтра твердых частиц в ней!

Рис. 31. Фильтр твердых частиц.

  - Уход за плевательницей.

ВНИМАНИЕ! Не отсоединяйте насадки кранов при очистке плевательницы. Это поможет предотвратить потенциальные повреждения оборудования.

Устройство кранов и чаши плевательницы обеспечивают их лѐгкую очистку. Не забывайте очищать плевательницу после каждого пациента.

Рис. 32. Плевательница.

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте без фильтра плевательницу, может засориться слив. Всегда после очистки установите фильтр в чашу.

  - Очистка сливных шлангов.

В конце каждого рабочего дня необходимо очищать дренажные шланги. Если сток не очищается регулярно, мусор может накапливаться и ухудшать слив в канализацию. Для промывки шлангов достаточно несколько раз включить смыв плевательницы.

Пожалуйста, поднимите стоматологическое кресло максимально вверх, чтобы увеличить поток воды в дренажных шлангах.

  - Уход за стоматологическим светильником.

Рис.33. Стоматологический светильник.

Внимание: всегда отключайте электропитание во время ухода за стоматологической установкой

Протирайте светильник тканью из впитывающего материала. Использование химических очистителей запрещается!

8.8 Очистка поверхности стоматологической установки

Регулярно протирайте и очищайте стоматологическую установку с помощью специализированного очищающего средства.

Особого ухода требуют сенсорные и часто контактирующие с руками человека поверхности (ручки светильника, панели управления и т.д.). Они могут послужить источниками различных инфекций и заболеваний, поэтому непредусмотренная защита таких поверхностей, а также несвоевременная их чистка могут стать причинами заражения пациентов.

Компания Ajax Medical Equipment Co., Ltd. строго рекомендует защищать подобные поверхности специальным пластиковым покрытием, соответствующим местным стандартам безопасности и качества, а также проводить

своевременную утилизацию использованных материалов после каждого пациента.

Рис. 34.

Приложение 1: Схема AJ11.

Описание

| № | Описание | № | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник воздуха | 27 | Клапан флажка педали управления |
| 2 | Воздушный фильтр | 28 | Клапан педали управления |
| 3 | Манометр | 29 | Клапан управления подачей воды |
| 4 | Центральное водоснабжение | 30 | Скалер |
| 5 | Нормально открытый клапан модуля ассистента | 31 | Клапан Ф2.4-Ф2.7 |
| 6 | Емкость для сбора масла | 32 | Пневно-электрический клапан |
| 7 | Мощный отсасыватель | 33 | Разветвитель HT230 (3) |
| 8 | Нормально закрытый клапан модуля ассистента | 34 | Нормально закрытый клапан модуля ассистента |
| 9 | Нормально закрытый клапан модуля ассистента | 35 | Емкость для сбора масла |
| 10 | Мультифункциональный пистолет | 36 | Мультифункциональный пистолет |
| 11 | Разветвитель HT230 (3) | 37 | Электрический пневмоклапан |
| 12 | Кран омыва плевательницы | 38 | Наконечник |
| 13 | Кран набора стакана | 39 | Клапан Ф2.4-Ф2.7 |
| 14 | Разветвитель HT230 (3) | 40 | Клапан управления подачей воды |
| 15 | Кран омыва плевательницы | 41 | Клапан управления подачей воды |
| 16 | Фильтр 2 в 1 | 42 | Клапан управления подачей воды |
| 17 | Соленоидный клапан | 43 | Клапан Ф2.4-Ф2.7 |
| 18 | Соленоидный клапан | 44 | Манометр |
| 19 | Разветвитель для аспирационных труб | 45 | Интегрированный клапан |
| 20 | Мощный отсасыватель | 46 | Разветвитель HT230 (3) |
| 21 | Слабый отсасыватель | 47 | Нормально открытый клапан модуля врача |
| 22 | Клапан управления аспирации | 48 | Разветвитель (6) |
| 23 | Водонагреватель | 49 | Разветвитель HT230 (3) |
| 24 | Переключающий клапан | 50 | Пневмотормоз |
| 25 | Пневмоклапан | 51 |  |
| 26 | Емкость для дистиллированной воды | 52 |  |

Приложение 2: Схема электрическая AJ11.

Приложение 3. Схема электрическая AJ11

Декларация соответствия ЭMC для кресла пациента

| Таблица 201 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рекомендации и декларация производителя об электромагнитном излучении |  |  |
| Стоматологическая установка AJ11 предназначена для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. Клиент или пользователь стоматологической установки должны убедиться, что оборудование используется в указанной среде. |  |  |
| Тест на излучение | Соответствие | Электромагнитная среда – рекомендации |
| Радиочастотное излучение GB 4824 | Группа 1 | Стоматологическая установка AJ11 использует радиочастотную энергию только для своих внутренних функций. Поэтому еѐ радиочастотное излучение очень низкое и не может вызвать каких- либо помех в работе близлежащего электронного оборудования. |
| Радиочастотное излучение GB 4824 | Класс B | Стоматологическая установка AJ11 подходит для использования в домашних условиях и в местах непосредственно неподключенных к низковольтной сети электроснабжения, которая снабжает электроэнергией жилые здания. |
| Гармоническое излучение GB 17625.1 | Класс A |  |
| Колебания напряжения / фликер-мерцание GB 17625.2 | Соответствует |  |

| Таблица 202 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рекомендации и декларация производителя об электромагнитном излучении |  |  |  |
| Стоматологическая установка AJ11 предназначена для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. Клиент или пользователь стоматологической установки AJ11 должны убедиться, что оборудование используется в указанной среде. |  |  |  |
| Тест на устойчивость | GB 9706 Тестовый уровень | Уровень соответствия | Электромагнитная среда – рекомендации |
| Электростатический разряд (ESD) GB/T 17626.2 | ±6 kV контакт ±8 kV воздух |  | Полы должны быть деревянными, бетонными или выложены керамической плиткой. Если полы покрыты синтетическим материалом, относительная влажность должна быть не менее 30%. |
| Кратковременная неустойчивость в электропитании/всплес ки GB/T 17626.4 | ±2 kV для линий электропередач ±1 kV для линий входа/выхода |  | Качество электроэнергии должно быть таким, как в типичной коммерческой или больничной среде. |
| Перенапряжение GB/T 17626.5 | ±1 kV от линии к линии ±2 kV от линии к земле |  | Качество электроэнергии должно быть таким, как в типичной коммерческой или больничной среде. |
| Падение напряжения, прерывания и изменения напряжения на линиях питания GB/T 17626.11 | <5 % Uт (>95 % падение в Uт) на 0,5 цикла 40 % Uт (60 % падение в Uт) на 5 циклов 70 % Uт (30 % падение в Uт) на 25 циклов <5 % Uт (>95 % падение в Uт) на 5 сек |  | Качество электроэнергии должно быть таким, как в типичной коммерческой или больничной среде. Если пользователю cтоматологической установки AJ11 требуется непрерывная работа во время прерываний подачи электропитания, рекомендуется подключить установки к источнику бесперебойного питания или аккумулятору. |

| Магнитное поле с частотой питающей сети (50/60 Hz) GB/T 17626. | 3 A/m |  | Магнитные поля с частотой питающей сети должны быть на уровне, характерной для типичной коммерческой или больничной среды. |
| --- | --- | --- | --- |
| Примечание: Uт - это напряжение сети переменного тока до применения тестового уровня. |  |  |  |

| Таблица 204 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рекомендации и Декларация производителя об электромагнитном излучении |  |  |  |
| Стоматологическая установка AJ11 предназначена для использования в электромагнитной среде, указанной ниже. Клиент или пользователь стоматологической установки AJ11 должны убедиться, что оборудование используется в указанной среде. |  |  |  |
| Тест на устойчивость | GB 9706 Тестовый уровень | Уровень соответствия | Электромагнитная среда – рекомендации |
|  |  |  | Портативным и мобильным оборудованием |
|  |  |  | радиочастотной связи разрешается пользоваться на |
|  |  |  | расстоянии по отношению к cтоматологическим |
|  |  |  | установкам AJ11 (включая кабели) не ближе, чем на |
|  |  |  | рекомендуемом расстоянии, рассчитанном по |
|  |  |  | уравнению, применимому к частоте передатчика. |
| Кондуктивные радиопомехи GB/T 17626.6 | 3 Vrms от 150 kHz до 80 MHz | [V1]V | Рекомендуемое расстояние d = 1,2×P1/2 d = 1,2×P1/2 от 80 MHz до 800 MHz d = 2,3×P1/2 от 800 MHz до 2,5 GHz где P-максимальная номинальная выходная мощность передатчика в ваттах (W) по данным изготовителя |
| Излучаемые радиоволны GB/T 17626.3 | 3 V/m от 80 MHz до 2,5 GHz |  | передатчика и d-рекомендуемое расстояние в метрах (m). Напряженность поля от фиксированных |
|  |  |  | радиочастотных передатчиков, определяемая |
|  |  |  | электромагнитным обследованием участка, должна |
|  |  |  | быть меньше уровня соответствия в каждом |
|  |  |  | частотном диапазоне. |
|  |  |  | Помехи могут возникать вблизи оборудования, |
|  |  |  | отмеченного следующим символом: |
| Примечание 1: при 80 MHz и 800 MHz применяется более высокий частотный диапазон. Примечание 2: данные рекомендации могут применяться не во всех ситуациях. Распространение электромагнитного излучения зависит от поглощения и отражения от структур, объектов и людей. |  |  |  |
| a Напряженность поля от фиксированных передатчиков, таких как базовые станции для радио (сотовых/беспроводных) телефонов и наземных подвижных радиостанций, любительских радиостанций, AM и FM радио и телевещания невозможно теоретически предсказать с точностью. Для оценки электромагнитной среды, обусловленной фиксированными радиочастотными передатчиками, необходимо произвести исследование электромагнитного участка. Если измеренная напряженность поля в месте, в котором используется cтоматологическая установка AJ11, превышает приемлемый радиочастотный уровень, то необходимо проверить способность cтоматологической установки AJ11 нормально функционировать в таких условиях. При выявлении ненормального функционирования могут потребоваться дополнительные меры, такие как переориентация или перемещение оборудования. b В диапазоне частот от 150 kHz до 80 MHz напряженность поля должна быть менее [V1] V/m. |  |  |  |

| Таблица 206 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рекомендуемые расстояния между портативным и мобильным оборудованием радиочастотной связи и стоматологической установки AJ11 |  |  |  |
| Стоматологическая установка AJ11 предназначена для использования в электромагнитной среде, в которой контролируются радиочастотные помехи. Клиент или пользователь cтоматологических установок AJ11 может избежать влияния электромагнитных помех, соблюдая минимальное расстояние между портативным и мобильным радиочастотным оборудованием (передатчиками) и cтоматологической установкой AJ11, следуя рекомендациям ниже, с учетом максимальной выходной мощности коммуникационного оборудования. |  |  |  |
| Номинальная максимальная выходная мощность передатчика W | Расстояние в зависимости от частоты передатчика m |  |  |
|  | от 150 kHz до 80 MHz d = 1,2×P1/2 | от 80 MHz до 800 MHz d = 1,2 ×P1/2 | от 800 MHz до 2,5 GHz d = 2,3×P1/2 |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 |
| 0,1 | 0,38 | 0,38 | 0,73 |
| 1 | 1,2 | 1,2 | 2,3 |
| 10 | 3,8 | 3,8 | 7,3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |
| Для передатчиков с максимальной выходной мощностью, не указанной выше, рекомендуемое расстояние d в метрах (m) можно оценить с помощью уравнения, применимого к частоте передатчика, где P-это максимальная выходная мощность передатчика в ваттах (W) согласно данным производителя передатчика. Примечание 1: при 80 MHz и 800 MHz применяется более высокий частотный диапазон с учетом рекомендуемого расстояния. Примечание 2: данные рекомендации могут применяться не во всех ситуациях. Распространение электромагнитного излучения зависит от поглощения и отражения от структур, объектов и людей. |  |  |  |

Условные обозначения

| Символ | Обозначение |
| --- | --- |
|  | См. «Руководство пользователя» |
|  | Рабочий класс типа B |
|  | Верх |
|  | Хрупкое. Осторожно |
|  | Беречь от влаги |

Компания оставляет за собой право вносить изменения дизайна и характеристик своей продукции без предварительного уведомления.

Производственная лицензия №.: 20071437 Сертификат регистрации №.: 20142550293 Стандарт продукции: YZB/1043-2014